重庆市荣昌区人民医院

血液透析机维修市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院设备科拟对下述肾病学科血液透析机维修项目进行采购前期信息收集，欢迎各潜在供应商推介。

一、需求明细

| 序号 | 待维修 设备名称 | 设备型号 | 预算单价(元） | 数量 | 故障现象 | 维修项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 德国贝朗Dialog+ | 7800 | 3 | - 水箱不能排空 | 更换泵体（原厂全新），质保6月 |
| 2 | 血液透析机 | 德国贝朗Dialog+ | 1800 | 1 | - 温度自检不通过 | 更换温度传感器（原厂全新），质保6月 |
| 3 | 血液透析机 | 德国贝朗Dialog+ | 2700 | 1 | - 平衡室传感器故障 | 更换膜片（原厂全新），质保6月 |
| 4 | 血液透析机 | 德国贝朗Dialog+ | 5500 | 2 | - DF压力自检不通过 | 更换腔体（原厂全新），质保6月 |
| 该故障具体情况判断报价咨询设备科下辖维修组吕工(19923836875) |  |  |  |  |  |  |

二、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院医学装备推介资料》（见附件），需提供PDF电子版（双面打印加盖公章后扫描）。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：具备医疗器械（设备）维修或医疗器械售后服务资质。

四、资料递交形式

1.报名方式：联系人：设备科龚老师（023-46331842），PDF电子版发送至邮箱2793557627@qq.com，邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年7月30日17：30。（3个工作日）

附件：推介资料模板

重庆市荣昌区人民医院

2024年7月25日

项目名称：设备名称+公司名称

推

介

资

料

供应商：

联系人：

联系电话：

日期：

目录

- 一、......页码

- 二、......页码

- 、、、、、、

一、报价明细

二、厂家授权书（若有则提供）

三、近3年与其它医院维修该型号设备更换相同配件的合同或发票，项目名称和金额字迹清晰（＜3家则能提供多少家则提供多少家；≧3家仅筛选提供最有代表性的3家），逐条排列。

四、营业执照

五、授权文件

法定代表人身份证明书

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                            供应商法定代表人：

（供应商公章）

年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）